QUADRO COMPARATIVO ÚNICO
Alarmes + assincronias + curvas patológicas — integração prática para UTI e emergência

Este quadro integra três eixos essenciais da ventilação mecânica: alarmes do ventilador, assincronias paciente–ventilador e padrões patológicos das curvas. A proposta é facilitar a identificação do problema e a tomada de decisão em plantões.

# 1. Quadro comparativo principal

| Achado inicial | Pode ser alarme | Assincronia associada | Curva/loop típico | O que costuma significar | Conduta imediata | Erro a evitar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressão alta | High pressure | Fluxo insuficiente / ciclagem tardia / dupla | Ppico ↑; concavidade; às vezes beaking | Broncoespasmo, secreção, tubo dobrado, complacência baixa | Olhar paciente; checar tubo/circuito; aspirar; medir Pplat; diferenciar resistência vs complacência | Aumentar sedação sem checar causa mecânica |
| Volume corrente baixo | Low VT / low exhaled volume | Esforço ineficaz / vazamento | Volume não atinge alvo ou não retorna bem | Vazamento, cuff, desconexão, esforço fraco | Checar cuff, conexões e volumes inspirado/expirado | Assumir piora pulmonar sem revisar circuito |
| Volume minuto baixo | Low minute ventilation | Esforço ineficaz | Frequência efetiva menor, curvas com ciclos ausentes | Hipoventilação, auto-PEEP, trigger inadequado | Revisar trigger, auto-PEEP, sedação e drive | Ignorar hipercapnia iminente |
| Frequência alta | High RR | Duplo disparo / auto-disparo / assincronia global | Ciclos muito próximos | Dor, ansiedade, acidose, trigger muito sensível | Diferenciar taquipneia real vs auto-disparo | Só 'silenciar alarme' |
| PEEP alta/auto-PEEP | PEEP / air trapping | Esforço ineficaz / atraso no trigger | Fluxo expiratório não zera | DPOC, asma, FR alta, TI longo | Alongar TE, reduzir FR, tratar obstrução | Aumentar FR |
| Apneia | Apnea | Não é assincronia clássica | Ausência de esforço/ciclos assistidos | Sedação excessiva, rebaixamento, desconexão | Checar paciente e circuito imediatamente | Demorar para ventilar manualmente se necessário |
| Ciclos sem esforço aparente | Às vezes high RR | Auto-disparo | Ciclos frequentes sem deflexão de trigger | Água no circuito, vazamento, trigger sensível | Esvaziar condensado; reduzir sensibilidade; rever vazamentos | Confundir com drive elevado |
| Deflexões sem disparo | Pode cursar com low minute volume | Esforço ineficaz | Deflexão negativa sem ciclo | Auto-PEEP, trigger ruim, fraqueza | Rever auto-PEEP e trigger | Interpretar como agitação apenas |
| Dois ciclos colados | High RR / high VT | Duplo disparo | Breath stacking | TI curto, drive alto | Ajustar TI/fluxo/suporte; tratar hipóxia/dor/acidose | Aceitar VT efetivo excessivo em SDRA |
| Concavidade inspiratória | Pode vir com pressão alta ou desconforto | Fluxo insuficiente | Scooping na pressão | Demanda de fluxo > fluxo ofertado | Aumentar fluxo ou rise time | Sedar antes de ajustar ventilador |
| Plateau e pico altos | High pressure | Não necessariamente assincronia | PV achatado / complacência reduzida | SDRA, edema, pneumotórax, abdome | Estratégia protetora; investigar causa | Achar que é apenas secreção |
| Serrilhado / saw-tooth | Às vezes pressão alta | Pode coexistir com assincronia | Serrilhado em pressão ou fluxo | Secreção, água no circuito | Aspirar se indicado; drenar circuito | Perder tempo com ajustes complexos antes do básico |
| Volume expirado menor que inspirado | Low exhaled VT | Pode simular assincronia | Curva volume não retorna | Vazamento | Checar cuff/circuito/VNI | Escalar ventilação sem checar fuga |

# 2. Quadro ultra-rápido: pensar por padrão

• Pressão alta + Pplat normal: Resistência aumentada

• Pressão alta + Pplat alta: Complacência reduzida

• Fluxo expiratório não zera: Auto-PEEP

• Deflexão sem ciclo: Esforço ineficaz

• Ciclo sem esforço: Auto-disparo

• Dois ciclos seguidos: Duplo disparo

• Concavidade na pressão: Fluxo insuficiente

• Curva serrilhada: Secreção / água no circuito

• Volume expirado menor: Vazamento

# 3. Regra operacional do plantão

Olhar primeiro o paciente, não o ventilador.

Depois olhar circuito/tubo/cuff.

Depois ler pressão, fluxo e volume.

Depois integrar alarme + assincronia + padrão de curva.

Intervir e reavaliar imediatamente.