# Abordagem Completa dos Alarmes do Ventilador Mecânico

Protocolo prático para UTI e emergência

Material de apoio clínico - uso médico

27/04/2026

# Abordagem completa dos alarmes do ventilador mecânico

## Objetivo do documento

Este documento foi elaborado como material de apoio para médicos, fisioterapeutas e equipes de UTI/emergência na avaliação rápida e estruturada dos alarmes do ventilador mecânico. A lógica central é simples:

Alarme de ventilador não é ruído: é um pedido de ajuda do sistema paciente-tubo-circuito-ventilador.

O objetivo não é decorar todos os alarmes de todos os aparelhos, mas dominar uma abordagem universal, segura e rápida, aplicável à maioria dos ventiladores usados em terapia intensiva.

## Princípio de ouro: paciente primeiro, ventilador depois

Sempre que um alarme tocar, a primeira pergunta não deve ser “qual botão eu aperto?”. A primeira pergunta deve ser:

O paciente está ventilando e oxigenando agora?

Avalie imediatamente:

- Saturação periférica de oxigênio (SpO2).

- Frequência cardíaca e pressão arterial.

- Nível de consciência, agitação, uso de musculatura acessória.

- Expansibilidade torácica.

- Ausculta pulmonar bilateral.

- Capnografia, se disponível.

- Sincronia paciente-ventilador.

- Integridade do tubo, cuff, conexões e circuito.

Se houver instabilidade importante, hipoxemia grave, cianose, parada respiratória, ausência de expansão torácica ou dúvida sobre falha do ventilador:

- Chame ajuda.

- Desconecte do ventilador.

- Ventile manualmente com bolsa-válvula-máscara ou ambu conectado a O2 100%.

- Avalie complacência/resistência pela sensação da bolsa.

- Investigue rapidamente DOPE: deslocamento, obstrução, pneumotórax, equipamento.

## Anatomia mental do sistema: DOPE + VENTILADOR

Quando um paciente intubado piora ou o ventilador alarma, use a sigla DOPE:

| Letra | Significado | Exemplos práticos |
| --- | --- | --- |
| D | Deslocamento do tubo | Extubação acidental, intubação seletiva, tubo raso/profundo, cuff vazando |
| O | Obstrução | Rolha de secreção, tubo dobrado, mordedura do tubo, filtro obstruído, água no circuito |
| P | Pneumotórax / pressão | Pneumotórax hipertensivo, hiperinsuflação dinâmica, auto-PEEP, queda de complacência |
| E | Equipamento | Desconexão, vazamento, falha de fonte de gás, ventilador com defeito, sensor desconectado |

Após DOPE, pense em causas clínicas: broncoespasmo, edema pulmonar, atelectasia, SDRA, assincronia, dor, sedação insuficiente, febre, acidose, choque, delirium, secreção excessiva ou alteração neurológica.

## Classificação prática dos alarmes

Os alarmes podem ser agrupados em seis grandes famílias:

- Alarmes de pressão: pressão alta, pressão baixa, PEEP baixa/alta.

- Alarmes de volume: volume corrente baixo/alto, volume minuto baixo/alto.

- Alarmes de frequência e apneia: FR alta, FR baixa, apneia, backup ventilatório.

- Alarmes de oxigenação/gases: FiO2 baixa/alta, falha de O2/ar comprimido, SpO2 baixa quando integrada.

- Alarmes de circuito e vazamento: desconexão, vazamento, cuff leak, circuito ocluído, filtro obstruído.

- Alarmes técnicos: bateria, energia, sensores, calibração, turbina/compressor, válvula expiratória, nebulizador, condensado.

# 1. Alarme de pressão alta nas vias aéreas

## O que significa

O ventilador detectou que a pressão medida na via aérea atingiu ou ultrapassou o limite programado. Em modos controlados a volume, isso costuma ocorrer quando há aumento de resistência, redução de complacência ou obstrução do circuito/tubo. Em muitos ventiladores, ao atingir o limite de pressão, o fluxo inspiratório é interrompido para proteger o paciente.

## Riscos

- Hipoventilação por interrupção precoce do volume corrente.

- Barotrauma ou volutrauma se a pressão alveolar também estiver elevada.

- Auto-PEEP e hiperinsuflação dinâmica.

- Hipotensão por aumento da pressão intratorácica.

- Parada cardiorrespiratória em pneumotórax hipertensivo ou ventilação ineficaz.

## Causas principais

### Causas no paciente

- Tosse, agitação, dor, delirium, assincronia.

- Broncoespasmo.

- Secreção abundante ou rolha de secreção.

- Pneumotórax, principalmente se súbito e com instabilidade.

- Edema pulmonar, atelectasia, SDRA, pneumonia extensa.

- Redução de complacência torácica: obesidade, ascite, distensão abdominal, curativo compressivo, posição inadequada.

- Auto-PEEP por tempo expiratório insuficiente, DPOC/asma grave, FR alta.

### Causas no tubo/circuito

- Tubo orotraqueal dobrado.

- Paciente mordendo o tubo.

- Filtro HME saturado ou obstruído.

- Água no circuito.

- Circuito dobrado ou comprimido.

- Válvula expiratória com problema.

## Conduta imediata

- Olhe o paciente: SpO2, tórax, hemodinâmica, consciência.

- Se instável ou hipoxêmico grave: desconecte e ventile com ambu + O2 100%.

- Sinta a resistência no ambu: bolsa dura sugere resistência alta, baixa complacência, obstrução ou pneumotórax.

- Ausculta pulmonar bilateral: assimetria sugere intubação seletiva, pneumotórax, atelectasia ou rolha.

- Verifique tubo e circuito: dobras, mordida, secreção, água, filtro, conexões.

- Aspire o tubo se suspeita de secreção.

- Trate broncoespasmo: broncodilatador inalatório, considerar corticoide, magnésio em asma grave conforme contexto.

- Suspeite pneumotórax hipertensivo se: hipotensão súbita, hipoxemia, aumento brusco de pressão, murmúrio abolido unilateral, turgência jugular/choque. Se forte suspeita, descompressão imediata.

- Revise parâmetros: volume corrente, fluxo, tempo inspiratório, FR, PEEP, pressão limite, sincronia.

- Solicite imagem/POCUS se paciente estabilizou: USG pulmonar beira-leito pode acelerar diagnóstico de pneumotórax, edema, consolidação e atelectasia.

## Como diferenciar resistência alta de complacência baixa

Faça pausa inspiratória quando possível e clinicamente seguro:

| Situação | Pico de pressão | Pressão de platô | Interpretação provável |
| --- | --- | --- | --- |
| Pico alto, platô normal | Alto | Normal | Resistência aumentada: secreção, broncoespasmo, tubo/circuito obstruído |
| Pico alto, platô alto | Alto | Alto | Complacência reduzida: SDRA, edema, pneumotórax, atelectasia, ascite, auto-PEEP |

Regra prática: pico fala muito de via aérea/tubo/circuito; platô fala mais de pressão alveolar/complacência.

# 2. Alarme de pressão baixa

## O que significa

O ventilador não conseguiu atingir a pressão mínima esperada durante a inspiração. Em geral, sugere vazamento, desconexão, perda de pressão no circuito ou incapacidade de entregar o suporte programado.

## Causas principais

- Desconexão do circuito.

- Vazamento pelo cuff.

- Balonete furado ou insuflação insuficiente.

- Tubo deslocado ou extubação acidental.

- Vazamento em conexões, umidificador, filtro, traqueostomia ou cânula.

- Máscara mal adaptada em VNI.

- Fístula broncopleural importante.

- Circuito mal montado.

- Sensor de fluxo/pressão com problema.

## Conduta imediata

- Veja se o paciente está conectado.

- Se desconectado: reconecte imediatamente e avalie SpO2/capnografia.

- Se instável: ambu + O2 100%.

- Verifique cuff: pressão, vazamento audível, escape oral, volume necessário para selar.

- Cheque posição do tubo: marcação no dente/lábio, simetria torácica, capnografia.

- Inspecione circuito completo: conexões, filtro, umidificador, drenos, ramo inspiratório/expiratório.

- Em traqueostomia: avaliar cânula deslocada, cuff, cânula interna obstruída ou mal posicionada.

- Em VNI: ajustar máscara, interface, barba, prótese dentária, fixação, escape intencional vs não intencional.

## Armadilha comum

A pressão baixa pode parecer “menos perigosa” que pressão alta, mas pode representar extubação acidental ou desconexão completa, situações imediatamente ameaçadoras à vida.

# 3. Alarme de volume corrente baixo

## O que significa

O volume corrente expirado ou entregue está abaixo do limite programado. Pode ocorrer por vazamento, limitação por pressão, obstrução, fraqueza muscular, assincronia ou mudança no modo ventilatório.

## Causas

- Vazamento no cuff ou circuito.

- Pressão limite muito baixa em modo volume-controlado, impedindo entrega do volume.

- Baixa pressão de suporte em PSV.

- Fadiga muscular em modos espontâneos.

- Tubo deslocado.

- Obstrução parcial, secreção ou broncoespasmo.

- Redução importante da complacência.

- Assincronia com ciclagem precoce/tardia.

- Auto-PEEP dificultando disparo.

## Conduta

- Avaliar paciente e SpO2.

- Conferir se o volume baixo é entregue ou expirado.

- Procurar vazamento: cuff, circuito, conexões, máscara.

- Verificar se há alarme de pressão alta associado: se sim, o ventilador pode estar interrompendo a inspiração antes do volume alvo.

- Aspirar secreção se indicado.

- Avaliar broncoespasmo, complacência e pneumotórax.

- Em PSV: avaliar fadiga, necessidade de aumentar suporte, ajustar sensibilidade/ciclagem ou retornar para modo controlado.

- Considerar gasometria se persistente ou se houver piora clínica.

# 4. Alarme de volume minuto baixo

## O que significa

A ventilação por minuto caiu abaixo do limite estabelecido. É um dos alarmes mais importantes porque traduz risco de hipoventilação, retenção de CO2 e acidose respiratória.

## Fórmula

Volume minuto = volume corrente x frequência respiratória.

Assim, o volume minuto baixo pode ocorrer por:

- Volume corrente baixo.

- Frequência respiratória baixa.

- Apneia.

- Vazamento.

- Desconexão.

- Sedação excessiva ou depressão respiratória.

- Fadiga muscular em ventilação espontânea.

## Conduta

- Avaliar nível de consciência, drive respiratório e sedação.

- Verificar apneia ou FR baixa.

- Checar vazamento/desconexão.

- Verificar volume corrente expirado.

- Em PSV/VNI: considerar fadiga e necessidade de backup/controlado.

- Avaliar gasometria se persistente.

- Ajustar suporte ventilatório conforme pH, PaCO2, trabalho respiratório e doença de base.

# 5. Alarme de volume minuto alto

## O que significa

O volume minuto está acima do limite programado. Geralmente indica hiperventilação, aumento de demanda ventilatória, dor, ansiedade, febre, acidose metabólica, assincronia ou auto-disparo.

## Causas

- Dor, ansiedade, delirium, sedação insuficiente.

- Febre, sepse, acidose metabólica, hipoxemia.

- Compensação ventilatória de acidose metabólica.

- Disparo automático por vazamento, água no circuito, oscilação cardíaca, sensibilidade excessiva.

- Duplo disparo por demanda inspiratória elevada.

- Pressão de suporte excessiva.

- FR espontânea muito alta.

## Conduta

- Avaliar se o paciente está compensando uma acidose metabólica; não bloquear compensação sem entender a causa.

- Verificar dor, febre, sepse, hipoxemia e delirium.

- Conferir curvas do ventilador para auto-disparo ou duplo disparo.

- Ajustar sensibilidade se auto-trigger.

- Drenar água do circuito se presente.

- Corrigir vazamento.

- Ajustar suporte, fluxo, tempo inspiratório e sedação conforme sincronia.

- Gasometria se hiperventilação persistente ou alteração neurológica/hemodinâmica.

# 6. Alarme de apneia

## O que significa

O ventilador não detectou esforço respiratório ou ciclo respiratório dentro do tempo configurado. É comum em modos espontâneos como PSV/CPAP, VNI ou durante desmame.

## Causas

- Sedação excessiva.

- Opioides, benzodiazepínicos, anestésicos, bloqueio neuromuscular residual.

- Lesão neurológica ou rebaixamento do sensório.

- Alcalose respiratória prévia reduzindo drive.

- Fadiga muscular extrema.

- Desconexão ou falha de detecção do esforço.

- Sensibilidade inadequada.

## Conduta

- Avaliar consciência, pulso, SpO2, capnografia.

- Se não ventila adequadamente: ambu + O2 100% e chamar ajuda.

- Conferir modo ventilatório e backup de apneia.

- Rever sedação/analgesia e bloqueador neuromuscular.

- Avaliar necessidade de modo controlado temporário.

- Corrigir sensibilidade de disparo se esforço existe, mas o ventilador não reconhece.

- Investigar causa neurológica/metabólica se novo evento.

# 7. Alarme de frequência respiratória alta

## O que significa

O paciente ou ventilador está ciclando acima do limite programado. Pode ser esforço real ou falso disparo.

## Causas

- Dor, ansiedade, agitação, delirium.

- Hipoxemia.

- Febre, sepse, acidose metabólica.

- Broncoespasmo ou aumento de resistência.

- Auto-PEEP com assincronia.

- Auto-disparo por vazamento ou água no circuito.

- Sensibilidade muito alta.

- Volume corrente baixo levando a taquipneia compensatória.

## Conduta

- Tratar causa clínica: hipóxia, dor, febre, choque, acidose.

- Ver curvas: o disparo é do paciente ou automático?

- Corrigir vazamento e condensado.

- Ajustar sensibilidade.

- Avaliar necessidade de aumentar suporte ventilatório ou retornar ao modo controlado.

- Cuidado: FR alta em PSV pode ser sinal de falência de desmame.

# 8. Alarme de frequência respiratória baixa

## Causas

- Sedação excessiva.

- Depressão neurológica.

- Alcalose.

- Fadiga.

- Falha de disparo por sensibilidade inadequada ou auto-PEEP.

- Bloqueio neuromuscular residual.

## Conduta

- Avaliar nível de consciência, drive respiratório e sedação.

- Verificar gasometria se suspeita de hipercapnia.

- Conferir se há esforço não reconhecido pelo ventilador.

- Ajustar sensibilidade e reduzir auto-PEEP quando presente.

- Considerar modo controlado ou backup adequado.

# 9. Alarme de PEEP baixa

## O que significa

A PEEP medida está abaixo do valor programado. Geralmente sugere vazamento, desconexão ou falha na válvula/circuito.

## Causas

- Vazamento no cuff.

- Desconexão parcial.

- Fístula broncopleural.

- Máscara de VNI mal adaptada.

- Circuito com vazamento.

- Válvula expiratória com defeito.

## Conduta

- Checar conexões e circuito.

- Verificar cuff e posição do tubo.

- Em VNI, corrigir interface.

- Avaliar perda de recrutamento se hipoxemia.

- Recrutamento/ajuste de PEEP só após corrigir vazamento e avaliar hemodinâmica.

# 10. Alarme de PEEP alta ou pressão expiratória alta

## O que significa

A pressão ao final da expiração está maior do que o esperado. Pode indicar obstrução expiratória, auto-PEEP, tempo expiratório insuficiente ou problema na válvula expiratória.

## Causas

- Auto-PEEP por DPOC/asma, FR alta, tempo expiratório curto.

- Obstrução do ramo expiratório.

- Filtro expiratório/HME obstruído.

- Válvula expiratória com defeito.

- Água no circuito.

- Tosse ou esforço expiratório.

## Conduta

- Observar curva fluxo-tempo: o fluxo expiratório zera antes da próxima inspiração?

- Se não zera, suspeitar auto-PEEP.

- Reduzir FR, reduzir tempo inspiratório, aumentar fluxo inspiratório, aceitar hipercapnia permissiva se aplicável.

- Tratar broncoespasmo e secreção.

- Checar filtros, circuito e válvula expiratória.

- Em instabilidade grave por hiperinsuflação: desconectar brevemente do ventilador para permitir exalação, com equipe preparada e O2 disponível.

# 11. Alarme de FiO2 baixa ou falha de oxigênio

## O que significa

A fração inspirada de oxigênio entregue está abaixo do valor programado ou há falha na fonte de oxigênio.

## Causas

- Rede de O2 desconectada ou sem pressão.

- Cilindro vazio no transporte.

- Mangueira desconectada.

- Blender com falha.

- Sensor de O2 descalibrado.

- Vazamento importante.

## Conduta

- Avaliar SpO2 imediatamente.

- Se hipoxemia: ventilar com ambu conectado a fonte confiável de O2 100%.

- Checar rede/cilindro/mangueira/conexões.

- Trocar fonte de O2 se necessário.

- Calibrar/trocar sensor se paciente está estável e fonte está adequada.

- Em transporte: sempre conferir cilindro cheio, autonomia e backup.

# 12. Alarme de baixa saturação integrado ao ventilador ou monitor

## Causas clínicas comuns

- Desconexão, extubação, tubo seletivo.

- Secreção/rolha, atelectasia.

- Pneumotórax.

- Edema pulmonar, SDRA, pneumonia.

- TEP, choque, baixo débito.

- FiO2/PEEP insuficientes.

- Assincronia e ventilação inefetiva.

## Conduta rápida

- Confirmar sinal do oxímetro, mas não perder tempo se paciente parece grave.

- Aumentar FiO2 para 100% temporariamente.

- Avaliar via aérea, tubo, circuito e ausculta.

- Usar DOPE.

- Verificar pressão, volume corrente, EtCO2 e curvas.

- POCUS pulmonar/cardiaco se disponível.

- Gasometria e radiografia conforme estabilidade.

# 13. Alarme de vazamento

## O que significa

Há diferença importante entre volume inspirado e expirado ou incapacidade de manter pressão. Pode ocorrer em ventilação invasiva ou VNI.

## Causas

- Cuff insuflado inadequadamente.

- Cuff furado.

- Tubo pequeno para o paciente.

- Extubação parcial.

- Conexão frouxa.

- Fístula broncopleural.

- Máscara de VNI mal adaptada.

- Traqueostomia com cânula inadequada.

## Conduta

- Medir pressão do cuff, alvo usual 20-30 cmH2O, evitando hiperinsuflação.

- Procurar escape audível pela boca ou traqueostomia.

- Verificar marcação do tubo.

- Reinsuflar cuff se necessário, mas se precisa de volumes repetidos, suspeite cuff furado.

- Trocar tubo/cânula se vazamento relevante e persistente.

- Em VNI, ajustar interface antes de aumentar pressão.

# 14. Alarme de obstrução / circuito ocluído

## Causas

- Tubo dobrado.

- Mordedura do tubo.

- Cânula interna de traqueostomia obstruída.

- Filtro saturado.

- Água no circuito.

- Ramo expiratório bloqueado.

- Secreção espessa.

## Conduta

- Checar tubo/circuito visualmente.

- Reposicionar cabeça/pescoço.

- Usar cânula orofaríngea ou bloqueador de mordida se mordedura.

- Aspirar tubo.

- Trocar filtro HME se úmido/sujo.

- Drenar condensado sem contaminar circuito.

- Em traqueostomia, remover/limpar cânula interna se disponível.

- Se não resolve e ventilação é difícil: preparar troca de tubo/cânula.

# 15. Alarme de auto-disparo

## O que significa

O ventilador dispara ciclos sem esforço real do paciente. Isso aumenta FR, volume minuto, alcalose, desconforto e risco de hiperinsuflação.

## Causas

- Sensibilidade muito alta.

- Vazamento no circuito/cuff/máscara.

- Água no circuito.

- Oscilações cardíacas transmitidas.

- Fístula broncopleural.

## Conduta

- Verificar curvas: ciclos sem esforço muscular/sem queda de pressão compatível.

- Corrigir vazamentos.

- Drenar água.

- Ajustar sensibilidade para menos sensível.

- Avaliar cuff e fístula broncopleural.

# 16. Alarmes de assincronia paciente-ventilador

Nem todos os ventiladores nomeiam “assincronia” como alarme, mas ela aparece como pressão alta, FR alta, volume minuto alto, desconforto, duplo disparo ou apneia.

## Tipos comuns

### Disparo inefetivo

- Sinal: paciente faz esforço, mas o ventilador não entrega ciclo.

- Causas: auto-PEEP, sensibilidade pouco sensível, fraqueza muscular, esforço fraco.

- Conduta: ajustar trigger, reduzir auto-PEEP, revisar suporte ventilatório e sincronia.

### Auto-disparo

- Sinal: ventilador cicla sem esforço real do paciente.

- Causas: vazamento, água no circuito, sensibilidade muito alta, oscilação cardíaca.

- Conduta: corrigir vazamento/água e tornar o trigger menos sensível.

### Duplo disparo

- Sinal: dois ciclos ventilatórios quase seguidos.

- Causas: tempo inspiratório curto, demanda inspiratória alta, volume corrente baixo, sedação insuficiente.

- Conduta: ajustar tempo inspiratório/fluxo, revisar volume-alvo ou pressão de suporte, tratar dor/agitação.

### Ciclagem precoce

- Sinal: a inspiração termina antes do fim do esforço do paciente.

- Causas: critério de ciclagem muito sensível ou suporte inadequado.

- Conduta: ajustar critério de ciclagem, tempo inspiratório e suporte.

### Ciclagem tardia

- Sinal: o ventilador continua insuflando após o fim do esforço do paciente.

- Causas: vazamento ou critério de ciclagem pouco sensível.

- Conduta: corrigir vazamento e ajustar ciclagem/tempo inspiratório.

# 17. Alarmes em VNI

Em ventilação não invasiva, os alarmes mais comuns são vazamento, volume baixo, apneia, pressão baixa, desconexão e FR alta.

## Pontos críticos

- Vazamento excessivo prejudica sincronia e volume corrente.

- Máscara apertada demais causa lesão de pele e intolerância.

- VNI em paciente rebaixado, vomitando, instável ou incapaz de proteger via aérea pode atrasar intubação.

- FR alta persistente, acidose que não melhora, hipoxemia refratária ou piora neurológica são sinais de falha.

## Conduta prática

- Reposicionar máscara.

- Escolher interface adequada.

- Corrigir vazamento antes de aumentar pressão.

- Ajustar EPAP/PEEP para oxigenação; ajustar IPAP/PS para ventilação.

- Reavaliar em 30-60 minutos com clínica e gasometria quando indicado.

- Não insistir em VNI se houver critérios de falha.

# 18. Alarmes no transporte intra-hospitalar

O transporte é momento de alto risco para alarmes e eventos adversos.

## Checklist antes de sair

- Cilindro de O2 cheio e autonomia calculada.

- Bateria do ventilador suficiente.

- Ambu + máscara + reservatório + fonte de O2 disponíveis.

- Aspirador portátil funcional.

- Fixação do tubo conferida.

- Sedação/analgesia e drogas vasoativas suficientes.

- Parâmetros do ventilador revisados.

- Alarmes ajustados.

- Monitorização contínua.

- Rota e destino preparados.

## Alarmes comuns no transporte

- Baixa pressão de O2.

- Bateria baixa.

- Desconexão por tração do circuito.

- Pressão alta por secreção, tubo dobrado ou posição.

- Hipoxemia por perda de PEEP/recrutamento.

# 19. Como ajustar limites de alarme com segurança

Alarmes devem ser individualizados, mas nunca desativados sem justificativa.

## Regras práticas

- Pressão alta: ajustar acima da pressão habitual, mas abaixo de níveis perigosos; considerar metas de ventilação protetora.

- Volume minuto baixo: programar para detectar hipoventilação antes da deterioração clínica.

- Apneia: essencial em modos espontâneos.

- FiO2/O2: indispensável em pacientes críticos e transporte.

- Vazamento: ajustar conforme modalidade, especialmente VNI.

- Evitar alarm fatigue: alarmes muito estreitos geram excesso de ruído; alarmes muito largos perdem valor.

# 20. Erros perigosos no manejo de alarmes

- Silenciar alarme sem olhar o paciente.

- Aumentar limite de pressão alta sem descobrir a causa.

- Aumentar sedação em paciente hipoxêmico sem avaliar tubo/circuito/pneumotórax.

- Insistir em VNI com sinais de falha.

- Não desconectar e ventilar manualmente quando há dúvida sobre ventilador ou circuito.

- Esquecer pneumotórax hipertensivo em pressão alta súbita + choque.

- Não avaliar cuff em pressão baixa/volume baixo.

- Não checar filtro HME saturado.

- Ignorar auto-PEEP em DPOC/asma.

- Atribuir todo alarme a “agitação” sem examinar.

# Checklist final rápido - plantão UTI/emergência

## Primeiro movimento para qualquer alarme grave

A-B-C do alarme:

- A - Airway: tubo no lugar? cuff? secreção? mordida? capnografia?

- B - Breathing: SpO2? expansão torácica? ausculta? pressões/volumes?

- C - Circuit: conexões? vazamento? filtro? água? fonte de O2? energia?

Se paciente instável: ambu + O2 100% + chamar ajuda + DOPE.

## Guia de bolso: alarme -> significado -> ação

### Pressão alta

- Pode significar: secreção, broncoespasmo, tubo dobrado/mordido, pneumotórax, baixa complacência ou auto-PEEP.

- Ação imediata: ver paciente; se grave, ambu + O2 100%; checar tubo/circuito; aspirar; auscultar; tratar broncoespasmo; excluir pneumotórax.

### Pressão baixa

- Pode significar: desconexão, vazamento, cuff baixo/furado, extubação ou circuito aberto.

- Ação imediata: reconectar; checar cuff/tubo; verificar conexões; ambu se instável.

### Volume corrente baixo

- Pode significar: vazamento, pressão limite, secreção, broncoespasmo, fadiga ou baixa complacência.

- Ação imediata: checar vazamento/cuff; ver pressão alta associada; aspirar; ajustar suporte/modo.

### Volume minuto baixo

- Pode significar: hipoventilação, apneia, FR baixa, sedação excessiva ou desconexão.

- Ação imediata: avaliar drive/sedação; checar apneia; backup; gasometria se persistente.

### Volume minuto alto

- Pode significar: dor, ansiedade, febre, acidose, hipoxemia ou auto-disparo.

- Ação imediata: tratar causa clínica; ver curvas; corrigir vazamento/água; ajustar sensibilidade.

### Apneia

- Pode significar: sedação excessiva, rebaixamento, fadiga, backup inadequado ou trigger inadequado.

- Ação imediata: avaliar paciente; ambu se necessário; revisar sedação; ativar/ajustar backup; considerar modo controlado.

### FR alta

- Pode significar: dor, hipóxia, acidose, sepse, assincronia ou auto-disparo.

- Ação imediata: tratar causa; checar curvas; ajustar suporte, trigger e sedação.

### FR baixa

- Pode significar: sedação, depressão neurológica, fadiga ou trigger inadequado.

- Ação imediata: revisar sedação/drive; gasometria; ajustar trigger/backup/modo.

### PEEP baixa

- Pode significar: vazamento, desconexão parcial, cuff ou fístula.

- Ação imediata: checar cuff/circuito/interface; corrigir vazamento; avaliar perda de recrutamento.

### PEEP alta

- Pode significar: auto-PEEP, obstrução expiratória, filtro, válvula ou água no circuito.

- Ação imediata: ver curva fluxo-tempo; aumentar tempo expiratório; tratar broncoespasmo; checar filtro/válvula.

### FiO2 baixa / falha de O2

- Pode significar: fonte de O2 falhou, cilindro vazio, mangueira solta ou sensor.

- Ação imediata: O2 100% por fonte confiável; checar rede/cilindro; trocar fonte/sensor.

### Vazamento

- Pode significar: cuff baixo/furado, máscara ruim, conexão frouxa ou fístula.

- Ação imediata: medir cuff; ajustar interface; checar tubo/conexões; trocar tubo se necessário.

### Obstrução

- Pode significar: tubo/cânula/filtro/circuito obstruído, secreção ou água.

- Ação imediata: inspecionar; aspirar; trocar filtro; limpar cânula interna; preparar troca se refratário.

### Bateria / energia

- Pode significar: risco de desligamento.

- Ação imediata: conectar energia; preparar ambu; trocar ventilador se necessário.

## Algoritmo ultrarrápido: pressão alta

- Paciente está instável? Sim -> ambu + O2 100%.

- Bolsa está dura? Sim -> obstrução/resistência/complacência/pneumotórax.

- Tubo/circuito dobrado ou mordido? Corrigir.

- Secreção? Aspirar.

- Broncoespasmo? Broncodilatador.

- Murmúrio abolido unilateral + choque? Pneumotórax hipertensivo até prova em contrário.

- Pico alto com platô normal? Resistência.

- Pico alto com platô alto? Complacência/pressão alveolar/auto-PEEP.

## Algoritmo ultrarrápido: pressão baixa / volume baixo

- Está conectado? Reconectar.

- Tubo saiu ou migrou? Ver marcação + capnografia + ausculta.

- Cuff vazando? Medir e corrigir pressão.

- Circuito aberto? Checar todas as conexões.

- Máscara VNI vazando? Reposicionar/trocar interface.

- Persistiu? Ambu, chamar ajuda, considerar troca de tubo/cânula ou ventilador.

## Algoritmo ultrarrápido: apneia / volume minuto baixo

- Paciente acordado e respirando? Se não, ambu + O2.

- Sedação/opioide/bloqueio? Rever e ajustar.

- Modo espontâneo sem backup? Ativar backup ou modo controlado.

- Trigger inadequado/auto-PEEP? Ajustar sensibilidade e mecânica.

- Gasometria: avaliar PaCO2 e pH se persistente.

## Algoritmo ultrarrápido: FR alta / volume minuto alto

- Dor, febre, sepse, acidose, hipóxia? Tratar causa.

- Auto-disparo? Vazamento/água/sensibilidade.

- Duplo disparo? Demanda alta, Ti curto, VT baixo.

- Falência de PSV/desmame? Aumentar suporte ou retornar modo controlado.

- Não sedar às cegas: primeiro excluir hipóxia, choque, acidose e problema mecânico.

# Mini-mnemônicos para plantão

## DOPE para deterioração no intubado

- D: Deslocamento do tubo.

- O: Obstrução.

- P: Pneumotórax/pressão.

- E: Equipamento.

## MAN-MACHINE para pressão alta

- Man: paciente - tosse, broncoespasmo, secreção, SDRA, pneumotórax, auto-PEEP.

- Machine: tubo, circuito, filtro, válvula, água, sensor.

## 3 perguntas que salvam tempo

- O paciente está pior ou o ventilador está apenas reclamando?

- O problema é pressão, volume, frequência ou oxigênio?

- Se eu desconectar e ventilar com ambu, melhora ou piora?

# Referências essenciais

- Goodfellow LT, et al. AARC Clinical Practice Guideline: Patient-Ventilator Assessment. Respiratory Care / American Association for Respiratory Care, 2024.

- Williams LM, Sharma S. Ventilator Safety. StatPearls. NCBI Bookshelf, atualizado em 2023.

- Hickey SM, Giwa AO. Mechanical Ventilation. StatPearls. NCBI Bookshelf, atualizado em 2024.

- Abramovitz A, Sung S. Pressure Support Ventilation. StatPearls. NCBI Bookshelf, atualizado em 2023.

- LITFL Critical Care Compendium. High airway pressure DDx; High airway and alveolar pressures; Patient-ventilator dyssynchrony. Atualizações 2023-2024.

- University of Pennsylvania. Ventilator Alarm Troubleshooting. Material educacional clínico.

- Manuais de ventiladores mecânicos de UTI, incluindo Hamilton Medical, para interpretação de alarmes técnicos específicos por modelo.

# Nota de uso clínico

Este documento é material educacional e de apoio à decisão. Em situações críticas, deve ser integrado ao julgamento clínico, protocolos institucionais, disponibilidade de equipe, modelo do ventilador e condição real do paciente. Alarmes técnicos variam entre fabricantes; sempre que possível, consultar o manual do equipamento em uso e envolver fisioterapia respiratória/engenharia clínica.